Протокол передачи данных для платы Тензометрии

Физический уровень: RS-485 (2 wire);

Протокол передачи данных: Modbus RTU.

Формат передачи данных: 115200 8 N 1.

Код функции: 0x03 – Read Holding Registers (для чтения доступны все регистры),

0x06 - Preset Single Register (для записи доступны только некоторые регистры);

Протокол разбит на 3 области:

- 1 область – слой платы. Адреса регистров: 1-18. В таблице 1 представлено описание регистров

Таблица 1 – Регистры 1 области

| Адрес | Название регистра | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8b_ADS1251_0 | 1-байт АЦП ADS1251 по SPI uint8_b (сырые значения) |
| 2 | 8b_ADS1251_1 | 2-байт АЦП ADS1251 по SPI uint8_b (сырые значения) |
| 3 | 8b_ADS1251_2 | 3-байт АЦП ADS1251 по SPI uint8_b (сырые значения) |
| 4 | 32b_ADS1251_LW | Объединили 3 байта по SPI в один регистр uint32_b (сырые значения) |
| 5 | 32b_ADS1251_HW |  |
| 6 | 8b_ADS1231_0 | 1-байт АЦП ADS1231 по SPI uint8_b (сырые значения) |
| 7 | 8b_ADS1231_1 | 2-байт АЦП ADS1231 по SPI uint8_b (сырые значения) |
| 8 | 8b_ADS1231_2 | 3-байт АЦП ADS1231 по SPI uint8_b (сырые значения) |
| 9 | 32b_ADS1231_LW | Объединили 3 байта по SPI в один регистр uint32_b (сырые значения) |
| 10 | 32b_ADS1231_HW |  |
| 11 | spi_read_state | Проверка связи SPI с внешним АЦП ADS1251 и ADS1231. 0 бит: =0 – есть связь с ADS1251, =1 – нет связи с ADS1251; 1 бит: =0 – есть связь с ADS1231, =1 – нет связи с ADS1231; |
| 12 | REZERV_12 | РЕЗЕРВ |
| 13 | DI_rele_state | Значение, установленное переключателем установки адреса Mdb (устанавливается побитово) |
| 14 | DO_control | Управление выходами: (разрешена запись) 0 бит: =0 – отключить подогрев, =1 – включить подогрев. Ручное управление подогревом не работает в автоматическом режиме подогрева, только в ручном. |
| 15 | REZERV_15 | РЕЗЕРВ |
| 16 | AI_NTC_out_value_raw | Значение с NTC датчика температуры корпуса тензо-датчика (сырые значения) |
| 17 | AI_NTC_pcb_value_raw | Значение с NTC датчика температуры платы (сырые значения) |
| 18 | CMD | Регистр управления, необходимо записать число: (разрешена запись) 1 – Сохранить настраиваемые параметры во flash, 2 – Задать настраиваемым параметрам заводские значения; 3 – Перезагрузить плату. |

- 2 область – настраиваемые параметры (разрешена запись во все регистры данной области). Адреса регистров: 101-109. В таблице 2 представлено описание регистров.

Таблица 2 – Регистры 2 области

| Адрес | Название регистра | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 101 | ADS1251_filter_N | Настройка апериодического фильтра для ADS1251. (1-255) |
| 102 | ADS1251_order | Настройка скользящего фильтра усреднения для ADS1251. (1-6) |
| 103 | ADS1251_shift | Настройка смещения для ADS1251. |
| 104 | ADS1251_kMul | Настройка коэффициента умножения для ADS1231. |
| 105 | ADS1231_filter_N | Настройка апериодического фильтра для ADS1231. (1-255) |
| 106 | ADS1231_order | Настройка скользящего фильтра усреднения для ADS1231. (1-6) |
| 107 | ADS1231_shift | Настройка смещения для ADS1231. |
| 108 | ADS1231_kMul | Настройка коэффициента умножения для ADS1231. |
| 109 | Upr_heating | Задание режима работы подогрева платы: 0 – Автоматический режим (поддержание температуры в пределах от 20С до 30 С); 1 – Ручной режим (управление подогревом через DO_control). |

- 3 область – итоговые параметры (только для чтения). Адреса регистров: 201-209. В таблице 3 представлено описание регистров.

Таблица 3 – Регистры 3 области

| Адрес | Название регистра | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 201 | ADS1251_data_i16_x100 | Напряжение моста от датчика ADS1251 [мкВ*10] |
| 202 | ADS1251_data_i16_x1000 | Напряжение моста от датчика ADS1251 [мкВ] |
| 203 | ADS1251_RESERV_203 | РЕЗЕРВ |
| 204 | ADS1231_data_i16_x100 | Напряжение моста от датчика ADS1231 [мкВ*10] |
| 205 | ADS1231_data_i16_x1000 | Напряжение моста от датчика ADS1231 [мкВ] |
| 206 | ADS1251_RESERV_206 | РЕЗЕРВ |
| 207 | adc_state | Проверка связи SPI с внешним АЦП ADS1251 и ADS1231. 0 бит: =0 – есть связь с ADS1251, =1 – нет связи с ADS1251; 1 бит: =0 – есть связь с ADS1231, =1 – нет связи с ADS1231; |
| 208 | NTC_out_i16 | Температура корпуса. [C] |
| 209 | NTC_pcb_i16 | Температура платы. [C] |